Załącznik nr 4A

do SWZ ZP 15/2022

CZĘŚĆ 1

## Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego klasy premium

Producent : .........................................................................................

Nazwa i typ: …....................................................................................

Kraj produkcji:.......................................................................................

Rok produkcji:   2022

| LP. | PRZEDMIOT | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR OFEROWANY | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy , rok produkcja 2022 | Tak |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy aparatu: Minimum: 2 MHz – 18MHz | Tak |  |  |
| 3 | Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |  |  |
| 4 | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak |  |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | Tak |  | 10 000 000 – 0 pkt. >12 000 000 – 5 pkt. |
| 6 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | Tak |  |  |
| 8 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak |  |  |
| 9 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |  |
| 11 | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z min. jednej strony konsoli/panelu | Tak |  |  |
| 13 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |  |
| 14 | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak |  |  |
| 15 | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak |  |  |
| 16 | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak |  |  |
| 17 | Waga aparatu max. 100 kg | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak |  |  |
| 19 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek. | Tak |  |  |
| 20 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |  |
| 21 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK |  |  |
| 22 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | Tak |  |  |
| 23 | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |  |
| 24 | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |  |
| 25 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |  |
| 26 | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |  |
| 27 | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |  |
| 28 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |  |
| 29 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |  |
| 30 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |  |
| 31 | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |  |
| 32 | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |  |
| 33 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |  |
| 34 | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 35 sek. | Tak |  |  |
| II | OBRAZOWANIE I ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 1 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 2 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak |  | 42cm – 0 pkt. > 45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt. |
| 3 | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
| 4 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | Tak |  | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt |
| 5 | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |  |
| 6 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | Tak |  |  |
| 7 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
| 8 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |  |
| 9 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |  |
| 10 | Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
| 11 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |  |
| 12 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 13 | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |  |
| 14 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | Tak |  |  |
| 15 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |  |
| 16 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
| 17 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |  |
| 18 | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
| 19 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |  |
| 20 | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
| 21 | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |  |
| 22 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |  |
| 23 | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek – 2 pkt. > 15 m/sek – 5 pkt. |
| 24 | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | Tak |  |  |
| 25 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak |  |  |
| 26 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |
| 27 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
| 28 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  |  |
| 29 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 30 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |  |
| 31 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |  |
| 32 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak |  | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 5 pkt. |
| 33 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |
| 34 | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak |  |  |
| 35 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |  |
| 36 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
| 37 | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |  |
| 38 | Tryb dopplerowski obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  |  |
| 39 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
| 40 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | Tak |  |  |
| 41 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | Tak |  | 12 par – 0 pkt. > 15 par – 2 pkt. > 18 par – 5 pkt. |
| 42 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |  |
| 43 | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |  |
| 44 | Elastografia akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  |  |
| 45 | Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  |  |
| 46 | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  |  |
| III | SONDY |  |  |  |
| 1 | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |  |
| 2 | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak |  |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak |  |  |
| 4 | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak |  |  |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |  |
| 8 | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |  |
| 9 | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |  |
| 10 | Ilość elementów min. 1 500 | Tak |  |  |
| 11 | FOV w zakresie 55-60 mm | Tak |  |  |
| 12 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) | Tak |  |  |
| V | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU ( na dzień składania oferty) | Tak |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o sondę liniową wykonaną w technologii matrycowej lub równoważnej, min. 5-14 MHz, min. 1500 elementów, szerokość skanu w zakresie 55-60 mm, obrazowanie harmoniczne, możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) oraz z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak Podać model |  |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10 | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 11 | Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity | Tak |  |  |
| 12 | Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak |  | 100 cm – 0 pkt. > 150 cm – 2 pkt. > 200 cm – 5 pkt. |
| 19 | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | Tak |  |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | Tak |  |  |
| VI | INNE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |
|  | Aparat zastępczy na czas napraw gwarancyjnych | Tak |  |  |
|  | Okres bezpłatnej gwarancji i obsługi serwisowej na cały przedmiot zamówienia nie mniej niż 36 m-cy | Tak |  |  |
|  | Gwarancja 10-letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu Elastografii, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | Tak/podać |  |  |

UWAGA:

1. Nie spełnienie wymogów specyfikacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Odpowiedź „NIE SPEŁNIAM ” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

3. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Szczegółowy Opis Parametrów” będzie

równoznaczny z brakiem danego parametru/warunku i będzie podstawą do odrzucenia oferty.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą listę uprawnionych podmiotów wykonujących  usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

5.  Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta. W tym celu do oferty dołączamy dokładny opis danych technicznych oferowanych wyrobów, które potwierdzają spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................			............................................................................

( miejscowość i data )					( podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Firmy)